全自动血细胞分析仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动血细胞分析仪 | 25万元 | 1台 | 25万元 |

二、主要技术参数

*1.白细胞检测原理：半导体激光+流式细胞技术+DNA/RNA核酸荧光染色对白细胞进行分类和计数；

- *2.幼稚细胞检测：幼稚粒细胞（IG）采用核酸荧光染色法检测，并能提供定量参数(百分比和绝对值)；

*3.幼稚细胞检测灵敏度可以达到0.7%，并提供厂家添加实验文件资料证明；

- 4.检测速度：CBC+Diff≥60个样本/小时；

- 5.检测项目：≥24项参数（不包含研究参数、直方图及散点图）；

- *6.进样方式:带自动进样器，标本进样后，在全封闭式的环境里摇匀、吸样、检测，全程不开盖，避免气溶胶污染，达到生物安全标准；

- 7.线性范围：WBC：0-400×109/L，RBC：0－8×1012/L，Hb：0-250 g/L，PLT：0-5000×109/L；

- 8.精密度：WBC：≤3%，RBC：≤1.5%，Hb：≤1.5%，PLT：≤4%；

- *9.获ISO17043国际室间能力验证认可证书，并提供证书；

- 10.镜检提示功能:标配软件具有ISLH推荐的国际41条镜检复片规则，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定，降低医疗风险。