离体组织记录系统

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离体组织记录系统 | 150 万元 | 1套 | 150万元 |

二、主要技术参数

离体组织记录系统由双探头低噪声放大器、数模转换器、电动显微操作系统、温度控制系统、刺激隔离系统、微电极拉制仪、抛光仪、光路系统、渗透压仪、振动切片机和重力灌流系统组成，主要用于神经生物学脑组织及其他神经组织的膜片钳信号记录及分析、神经元活动间的相互关系记录及分析。

1 放大器

1.1、双探头，具有大于两个相同且独立的探头；

1.2、电压钳模式下提供大于4种反馈电阻（50MΩ、500MΩ、5 GΩ、50 GΩ），可以测定大于0.2 pA-200 nA范围的电流；

1.3、根据测量电流量程，手动选择反馈电阻；

1.4、具有电流钳自动切换为电压钳功能；

1.5、具有电极电位偏置调整功能，可进行手动和自动调整；

1.6、全细胞膜电容补偿范围：反馈电阻Rf≥500MΩ时，Cm≥ 1-278.4 pF/Rs 0.4-744.7 MΩ；

1.7、反馈电阻为Rf≥50MΩ时， Cm ≥11.06-3080pF/Rs 0.036-67.31MΩ；

1.8、串联电阻补偿最大值大于100%；

1.9、输出增益范围：

（1）主输出：大于1,2,5,10,20,50,100,200, 500, 1000, 2000；

（2）第二输出：大于1,2,5,10,20,50,100；

1.10、数据采集和分析软件，既包含采样程序又包含分析程序，集采样、分析功能于一体；

1.11、分析数据无需加密狗,可以在任意电脑分析数据，分析软件与放大器同品牌软件；

1.12、一个扫描线中的每个时段可控制≥8个数码输出；

1.13、分析程序可对采集的各种信号进行数据处理、分析、作图、统计检验等，如突触活动分析、统计检验、方差分析、潜伏期分析等均可实现；

1.14、膜测试功能在记录每条扫描线时可计算串联电阻和膜电容；同时显示多个通道的实验状态，可对每一个记录进行独立命令控制；

1.15、可同时自动记录下漏减前后的电流；

1.16、记录模式，可以编程模拟和数字输出信号，所有的持续时间都是按照时间和采样频率来定义的，可以编辑电压水平、持续时间以及数字输出；

2数模转换器

2.1、数模转换器为即插即用型设备，每通道最高采样率为500kHz；

2.2、模拟输入：≥8通道、范围≥±10V、≥16位分辨率、≥1Hz—500k Hz采样率；

2.3、模拟输出：≥8通道、范围≥±10V、≥16位分辨率、≥1Hz—500k Hz采样率；

2.4、模拟输出阻抗<0.5Ω；数字输出≥8位，数字输出电流范围≥±4mA；

3、电动显微操作系统

3.1全程电动，有连续和步进两种移动模式；

3.2四轴移动：X、Y、Z和斜线方向运动；

3.3 LCD显示X、Y、Z的位置及移动速度；

3.4行程：X、Y、Z和斜线移动最大距离为25mm；

3.5最大移动速度：2.9mm/sec；

3.6低分辩率为0.2μm/步，高分辩率为0.04μm/步；

3.7漂移：4小时内≤ 10um/hr ( 24˚C)；

3.8复杂运动可编程实现；

3.9具有使电极快速回复原来位置的功能；

3.10可与任何显微镜配套使用；

4、温度控制系统

4.1加热模式有热板加热和细胞记录槽外输液管道加热；

4.2温度传感器反馈细胞槽内温度；

4.3 LCD显示器显示细胞槽内温度；

4.4有自动与手动两种模式，自动模式的精确度为±1°C；

4.5温度控制范围室温到65°C；

4.6滤波装置和慢坡模拟切换电路保证了低噪声性能；

5、刺激隔离系统

5.1每个串（Train）可输出1-59,990个脉冲刺激；

5.2脉冲宽度：4μs-3,999 s；

5.3延迟：100μs-3,999s；

5.4电压输出范围：±10V；

5.5输入电压：5-10V；

5.6输出：电压0-90V；电流0-10mA；

6、微电极拉制仪

6.1拉制参数的编辑采用彩色触摸屏；

6.2只要输入玻璃管类型、铂金片类型以及需要拉制的电极类型（膜片钳电极、细胞外记录电极等），相应的拉制程序就会自动出现，为使用者节省了大量摸索时间；

6.3拷贝与粘贴功能可使写好的程序非常容易地复制；

6.4可稳定控制拉制的电极尖端直径小于0.1μm；

6.5自控的气流系统，含有过滤和湿度控制装置；

6.6优化了拉制速度敏感电路，保证了最大可能的敏感度和重复性；

7、抛光仪

7.1目镜：15X，含测微尺；物镜：5X和35X；总放大倍数：75X和525X；

7.2显微镜：Y（粗细/精细同轴旋钮）30mm；

7.3加热操纵器移动距离：X轴14mm，Y轴14mm，Z轴14mm；移液器操纵器X12mm，Z28mm；

8、光路系统

8.1、可作明场/ DIC/荧光等多种观察方式；

8.2、调焦方式：载物台固定，物镜转盘上下调焦方式，因负荷恒定，聚焦更具准确性；

8.3、观察镜筒：正像三目观察筒，可直接在肉眼视野下进行显微操作；视场数≥FN22，三档光路转换器（肉眼观察100%，观察:照相=20:80%,照相100%）；

8.4、照明装置：内装式透射光柯勒照明器， 12V100W卤素灯，备有光强锁定按钮及光强度二极管指示灯，接配外接直流电，避免电磁干扰；

8.5、物镜： 5倍平场半复消色差物镜  N.A.≥0.10；W.D.≥20.0mm；40倍长工作距离平场半复消色差红外专用水镜，陶瓷镜头，抗静电干扰, 保证340纳米到1000纳米范围内光线的高透过率； NA≥0.8；WD≥3.3mm；

8.6、载物台：左手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

8.7、目镜：高眼点宽视野10X目镜，视场数≥22；

8.8、物镜转换器：2孔前后摇摆式物镜转换器，快捷进行物镜转换，方便清除气泡；

8.9、聚光镜：长工作距离DIC聚光镜；

8.10、DIC配件：高分辨率40X物镜的DIC棱镜 ；

8.11、荧光系统：≥6孔位激发镜转换器；荧光激发块：B、G、U激发；12V100W超高压汞灯，中性密度滤色片；

9、振动切片机

9.1刀架的移动为电动，速度可以在0.01－1.5mm/s进行调节；

9.2马达控制的刀片回退速度最大5mm/s；

9.3幅度：0-3mm，增幅为0.05；

9.4支持Vibrocheck进行振动测量，调节旋钮可将刀片的纵向振动（偏离）最小化至1μm 以下，确保高质量的切片；

10、渗透压仪

10.1 分辨率1mmol/kg；
10.2 可重复性20-1000mmol/kg时，≤2mmol/kg，1000-3200mmol/kg时，≤0.5%（读数值）；
10.3线性环境温度在20-25度时，整个量程内，读数值的±5%，在校准范围内；100-1000mmol/kg为读数什的±1%；

11、重力灌流系统

11.1 有手动和软件驱动两种触发给药方式；

11.2 拥有软件控制及手动控制两种切换溶液模式；

11.3控制按键突出，轻松操作溶液切换。