热失重分析仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热失重分析仪 | 33万元 | 1台 | 33万元 |

二、主要技术参数

1.温度范围：室温至1000℃；

2.天平结构：下皿式天平，天平在上；

3.▲灵敏度：0.1μg ；

4.称重精度：+/-0.01% ；

5.加热速率：0.1～100℃/分钟 ；

6.▲最快加热速率：>600℃/min；

7.动态基线漂移：<25μg（测试要求：用空白的铂金坩锅20℃/min从50℃升温到1000℃）；

8.▲降温速率：强制空气,从1000℃到50℃<12分钟；

9.温度准确度：±1℃；

10.▲温度精确度：±0.1℃；

11.▲信号分辨率：0.002μg；

12.智能等温技术：一个实验可以进行多种升温速率控制且不需要进行不同升温速率的校正；

13.测量：气氛动态静态，惰性，氧化，真空；

14.真空度：50μTorr；

15.可扩展功能：热重红外/热重质谱联用方面有完善的配套系统，同步的对未知样品进行定量定性分析。