智能旋光仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能旋光仪 | 65万元 | 1台 | 65万元 |

二、主要技术参数

1.旋光仪主机

1.1测量范围：旋光度：-89.9°～ +89.9°；

1.2旋光度测量精度：0.001（-89.9°～ +89.9°全量程范围内）；

1.3旋光度测量准确性：不低于 0.004°（全量程范围内，包含仪器机械误差及标准品误差）；重复性0.004°；

★1.4 6.5英寸以上TFT彩色触摸屏，WINDOWS系统控制，具有中文操作界面，可通过LIMS Bridge 实现数据的实时传输和备份，配备4个USB接口，配备网络接口，配备外接触摸屏接口，可采用外接触摸屏，鼠标，键盘控制仪器；

2.帕尔贴控温装置

★2.1帕尔贴控温，模块化、夹套式设计，帕尔贴环绕型加热或制冷，温度均匀性好，可在2分钟内完成控温需求；

2.2帕尔贴控温可与旋光管分开，以方便清洗；

★2.3帕尔贴控温范围不小于15-35℃，控温精度不低于0.1℃，控温准确度不大于0.1℃；

2.4温度传感器内置于旋光管内部，不与样品直接接触，与主机无线连接，无需温度传输线，数据直接无线传输；

3测量波长：589nm,满足各国药典及国标标准方法测定要求；

★4光源：LED灯，平均使用寿命达10,0000小时；

5旋光仪测量结果显示：旋光度、比旋光、浓度、国际糖份标度、浓度, 纯度及其它；

★6仪器配置具有无线智能识别功能，对旋光管及标准石英管进行自动识别和配置。 将对旋光管名义长度，实际长度，编号，样品温度及标准石英管等相关数据信息自动、无线传输到旋光仪主机中。避免人为选择或输入错误造成的测量错误；

7仪器配置自动气泡识别系统,实时监测旋光管内是否有气泡；

8旋光仪内置CFR 21 Part 11，无需外置电脑实现，符合GMP 规范及FDA要求；

★9旋光管带有帕尔贴恒温，无线传感的PT-100 温度传感器，数据无线传输，具有自动身份识别及校准信息数据识别功能；

10旋光管要求：

10.1帕尔贴控温型旋光管：防腐蚀哈氏合金材质（Hastelloy C 276）10.2光程100 mm；

10.3最小样品量0.7 mL；

10.4可用帕尔贴恒温；

10.5带自动身份识别及校准信息数据识别功能；

10.6无线传感的PT-100 温度传感器；

★10.7具有数据无线传感技术。