高灵敏度化学发光成像系统

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高灵敏度化学发光成像系统 | 27万元 | 1台 | 27万元 |

二、主要技术参数

1.功能涵盖：单色或双色荧光成像，化学发光，光密度成像和及比色(colorimetric)等凝胶，膜，微孔板等的数字图像，具体表现为：核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR® Green、SYBR® Safe、SYBR® Gold、GelGreen™、GelRed™、Fast Blast™；蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton；印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、Qdots 525、Qdots 565、Qdots 625、CY2、Alexa 488、DyLight 488、Fluorescein；

2.CCD检测器：蓝光增强型CCD检测器，图像分辨率400万像素；且CCD经冷却至：-30℃（绝对温度，不依赖室温），冷却系统 ：Peltier（芯片制冷）；

3.光源：侧面白光，透射紫外；透射白光（可选）和透射蓝光（可选）；紫外光源：302nm，可选254nm/365nm；

4.全自动反馈变焦镜头：马达自动控制镜头12-75mm；三块自动对焦校正板，确保成像过程无需再次调节；

5.安全模式：UV灯延时自动关闭功能，延长使用寿命。UV灯预热时间内，为低强度灯光设置，能够尽可能减少对DNA的损伤，此方式被推荐使用于需长时间UV曝光的应用中；且有紫外自动光闭保护功能；并配有UV防护板，方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶，制备型UV灯模式和抽屉式灯箱方便进行切胶操作；

6.累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存；

7.灵敏度：EB 100pg DNA；SYPRO Ruby 0.5ng Protein；Chemiluminescence (WesternC):10-14g Protein；

8.硬件平场校正：具有平场校正功能，使用平场校正滤光片及校正板辅助软件校正，保证成像时的背景均一，图像背景各部位的误差<5％；

9.操作方便：放入样品后，不需要手动调整对焦、光圈、曝光时间等参数，只需要点击主机按钮即可得到成像结果；且具有免染技术：不需要对蛋白凝胶进行染色、脱色，可直接在5分钟内对凝胶进行成像，成像效果与考染相当。