非接触式超声波破碎仪

一、拟购置进口产品信息

| 设备名称 | 预算单价 | 数量 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非接触式超声波破碎仪 | 32万元 | 1台 | 32万元 |

二、主要技术参数

★1.温控范围：-20至40℃；

2.超声样品体积：搭配不同适配器，超声样品体积可达20ml以上或10ul以下；

3.容许单次最大可上样品量：1.5ml适配器处理≥6个样品，15ml适配器处理≥6个样品；

4.适用的样本型式：0.5ml、1.5ml、15ml及50ml等多种规格离心管，不需使用特殊材质(如玻璃)的耗材；

▲5.样品需在密闭容器下进行破碎动作，不产生感染性飞雾，不需额外插入超声波探头；

▲6.具备以步进马达带动的样品旋转配件，其在样品处理时使样品架自动定速持续旋转，确保样品破碎效果达到一致；

★7.样本破碎方式：利用 ACT (Adaptive Cavitation Transfer) 超声技术破碎样本,核酸样本破碎大小范围1kb～200bp 或更小；

8.含电磁阀式冷却循环机,可与超声波主机连动。